# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

от «16» декабря 2014г.

| Наименование пробы: вода питьевая водопроводная Место отбора пробы: Кем отобрана проба (Ф.И.О.): предоставлена заказчиком Проба отобрана в соответствии с требованием ГОСТР 51592-2000 Дата и время отбора пробы 15.12.2014 Время доставки 15.12.2014 Дата проведения анализа: начало 15.12.2014 окончание 16.12.2014 . На соответствие требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 Условия проведения испытаний: температура воздуха 20С0, относительная влажность воздуха 30% |
| --- |
| Наименование показателей | НД на методику исследования | Результаты исследований | Погреш- ность | Норматив по НД не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Органолептические показатели:

| Запах, в баллах (при 20оС/60оС) | ГОСТ 3351-74 | 2/2 | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность, градусы | ГОСТР 52769-2007 | 24 | (4,8 | 20,0 |
| Мутность (каолин), мг/л | ГОСТ 3351-74 | 1,7 | (0,5 | 1,5 |
| Химические вещества, влияющие на органолептические показатели |
| Водородный показатель, ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,0 | (0,2 | 6,0-9,0 |
| Железо общее, мг/л | ГОСТ 4011-72 | 0,7 | (0,14 | 0,3 |
| Окисляемость перманганатная, мгО/л | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 | 4,2 | (0,4 | 5,0 |
| Жесткость общая, мг/экв/л | ГОСТ Р 52407-2005 | 5,3 | (0,8 | 7,0 |
| Щелочность, мг-экв/л | ГОСТР52963-2008 | 3,0 | (0,3 | - |
| Общая минерализация (сухой остаток), мг/л | ГОСТ 18164-72 | 467,0 | (7,1 | 1000,0 |
| Хлориды, мг/л | ГОСТ 4245-72 | 35,0 | (1,4 | 350,0 |
| Сульфаты, мг/л | ГОСТР52964-2005 | 45,8 | (9,2 | 500,0 |
| Азот аммонийный, мг/л | ГОСТ 4192-82 | 0,54 | (0,05 | 1,5 |
| Марганец, мг/л | ГОСТ 4974-72 | <0,05 | - | 0,1 |
| 2 класс опасности |
| Нитриты, мг/л | ГОСТ 4192-82 | 0,022 | (0,002 | 3,3 |
| 3-4 класс опасности |
| Нитраты, мг/л | ГОСТ 18826-73 | 8,7 | (1,3 | 45,0 |

В протоколе 1 страница 1 листа

Заключение: качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по цветности, мутности, железу.