11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работу облучателя при соблюдении владельцем правил эксплуатации и хранения в течение одного года со дня продажи. На лампы, имеющие механические повреждения, гарантия не распространяется.

При отсутствии в данном паспорте даты продажи или печати торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления.

При возникновении отказов в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт и замену облучателя. Облучатель принимается на гарантийный ремонт только с предъявлением настоящего паспорта.

12.  Адрес разработчика-изготовителя

Разработано совместно ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина» и ООО НИЦ «РЭТ-МГУ».

Адрес разработчика и изготовителя:

- Россия, Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, корпус опытного завода, эт./пом. 1/17, ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина».

- Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 39, оф. 526, ООО НИЦ «РЭТ-МГУ».

Почтовый адрес для переписки и отправки посылок:

Россия, Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, корпус опытного завода, эт./пом. 1/17, ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина».

Тел./факс: +7 (8342) 33-33-86, (8342) 24-37-05

Наш адрес в интернет: https://vniiis.su

E-mail: mail@vniiis.su, 243705@mail.ru

Региональный представитель

13. Свидетельство о приемке и продаже

Облучатель РБО 01-1х08-000 ОБРИОН изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: №___________________

###### СК

МП

Дата продажи _________________________________________________ Штамп магазина (подпись продавца)

4

1.  Назначение в область применения

1. Назначение и область применения

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации, транспортирования и хранения облучателя бактерицидного ультрафиолетового рециркуляторного типа «ОБРИОН» (в дальнейшем облучатель).

Данный облучатель может быть использован для обеззараживания воздуха в присутствии людей. Это парикмахерские залы, косметические и маникюрные кабинеты, а также продовольственные базы, магазины и другие производственные, бытовые и жилые помещения, где необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей.

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений. Обеззараживание воздуха УФ-излучением входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

У закрытых облучателей (рециркуляторов) облучение производится в ограниченном закрытом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки через вентиляционные отверстия рециркулятора.

Продолжительность работы облучателя — в течение всей рабочей смены.

2. Технические данные

•	Напряжение питания от сети переменного тока с частотой  50±0,5Гц,В:……220±10%

- Потребляемая мощность не более, Вт:	………………………. 25

- Производительность вентилятора, м3/ч …..………….…………………….......50

- Уровень шума, дБА……………………………………………………………...34

- Время установления рабочего режима не более, мин:…………………………..1

- Продолжительность перерыва перед повторным включением, мин:………….15

- Тип бактерицидной лампы: .………………………………………………….  ДБ 8

- Количество бактерицидных ламп ……………………………………………….  1

3. Требования по безопасности

При эксплуатации облучателя необходимо руководствоваться требованиями настоящего паспорта.

Обеззараживание воздуха разрешено  производить в присутствии людей!

Запрещается!

•	Открывать корпус прибора при его работе, так как возможно получить облучение кожи и глаз ультрафиолетовым светом!!!

•	Производить ремонт облучателя, включенного в электрическую сеть.

•      Эксплуатировать облучатель с нарушенной изоляцией проводов.

4. Комплектность

В комплект поставки облучателя должны входить:

– облучатель	– 1шт.

– упаковка облучателя	– 1 шт.

– паспорт	 –1 шт.

2

5. Подготовка к работе

Перед распаковкой выдержите облучатель при комнатной температуре 1 ч. Распакуйте облучатель, проверьте комплектность. Облучатель должен размещаться вертикально на стене или столе, на высоте 1–2 м от пола таким образом, чтобы забор и выброс воздуха помещения происходили беспрепятственно. Для эффективной работы рекомендованное расстояние от облучателя до человека не должно превышать 2 м.

Подключите сетевой кабель в соответствующий разъём, расположенный на боковой грани облучателя. Вставьте вилку в сетевую розетку. Включите облучатель, переведя выключатель, размещённый на противоположной боковой грани в соответствующее положение. При этом включится внутренний вентилятор и бактерицидная лампа. Горение лампы контролируйте визуально по появлению свечения. После включения облучателя в сеть лампа должна загораться не более чем через 1 минуту.

6. Порядок работы

Включите облучатель в сеть. Нажмите кнопку выключателя. Убедитесь, что лампа горит. Не допускается частое включение и выключение облучателя!

7. Техническое обслуживание

Проводите регулярно (не реже одного раза в месяц) санитарную обработку облучателя. Наружные поверхности протирайте влажной мягкой салфеткой, лампы — салфеткой, смоченной спиртом, затем сухой мягкой салфеткой. Доступ к лампе и другим элементам схемы: отверните винты, крепящие части корпуса и крышки. Обратите внимание на регулярность замены лампы при отработке ресурса (5000 ч). Ресурс учитывайте, исходя из среднесуточной наработки облучателя.

8. Транспортирование

Транспортирование облучателей может проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ Р50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от −50 до +50 °С, относительная влажность до 100% при температуре плюс 25 °С.

9. Правила хранения

Облучатели в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре окружающего воздуха плюс 25°С. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. Облучатели должны храниться в штабелях на деревянных трапах. Количество рядов в штабеле по высоте не более 20.

10. Утилизация

Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР № 120 от 12.05.88 г.

3

# Text boxes

Сделано в России

## ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина» совместно с

## ООО «Научно-инженерный Центр

## «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА–МГУ»

Облучатель бактерицидный

ультрафиолетовый рециркуляторного типа

РБО 01-1х08-000 ОБРИОН

Паспорт и инструкция по эксплуатации

НЖИЯ.676449.001ТУ